Załącznik nr 1

do Informacji o szacowaniu wartości zamówienia

Wykonawca:

_______________

(firma)

_______________

(NIP)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wstępny formularz cenowy)

Dotyczy: Działania 3.2 Wyposażenie pracowni konserwatorskich i renowatorskich – wideo mikroskop cyfrowy 3D z osprzętem i akcesoriami

W ramach szacowania wartości zamówienia, Wykonawca nie musi wypełniać kolumny „Nazwa”.

UWAGA!:

- W ramach szacowania wartości zamówienia, Wykonawca nie musi wypełniać kolumny „Nazwa” załącznika nr 1 do Informacji;

- Podział na wiersze w tabeli poniżej jest dla wizualnego uporządkowania informacji. W ramach wyceny proszę wypełnić tylko wiersz Razem

- Planowany termin dostawy to 30 dni. W wypadku gdy Wykonawca ma zastrzeżenia do możliwości dochowania tego terminu, Zamawiający prosi o przekazanie takiej informacji.

| Działanie 3.2 wideo mikroskop cyfrowy 3D z osprzętem i akcesoriami |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena za jedn. netto PLN | Łącznie netto PLN | Łącznie VAT PLN | Łącznie brutto PLN |
|  | Cyfrowy wideo mikroskop – urządzenie do badania dzieł sztuki, musi być wyposażony w statyw, umożliwiający wizualizację, pomiar, modularyzacje 3D oraz skanowanie /łączenie panoramiczne dzieł sztuki, o jednym z wymiarów co najmniej 150cm, (bez ograniczenia długości drugiego z wymiarów), umieszczonych płasko na stole; -statyw można ustawić na stole lub podłodze, -urządzenie można używać także „z ręki”, bez statywu, -urządzenie powinno być wyposażone w kamerę o rozdzielczości co najmniej 5 megapikseli i przetworniku 2/3 cala umożliwiającym rozdzielczość obrazu co najmniej 2040 x 1530 pikseli -umożliwiać płynne nagrywanie i prędkość przechwytywania obrazu z szybkością 50 klatek na sekundę, -źródło światła: LED o barwie białej (5700K) i żywotności ponad 30 000 godzin, -wszystkie ustawienia wykonanych zdjęć powinny być automatycznie rozpoznawane (ustawienia skali/kamery i oświetlenia) i automatycznie odtwarzane przez system, -sterowanie urządzeniem standardowe - za pomocą myszy i klawiatury, a także za pomocą kontrolera/joysticku do obsługi głównych funkcji mikroskopu, -urządzenie mikroskopowe powinno umożliwiać kalibrację pojedynczego obrazu z poziomym polem widzenia od co najmniej 45 mm do 0,12 mm i być dostarczone ze standardowym wzorcem kalibracji, -urządzenie powinno umożliwiać rozbudowę systemu w przyszłości o: a) o mniejsze lub większe zakresy powiększenia (poziome pole widzenia od nieograniczonego do 0,03 mm), b) o przedłużenia statywu odpowiednie do konkretnych rodzajów dzieł sztuki (np. malowideł ściennych), c) o inspekcje mikroskopowe w świetle ultrafioletowym, podczerwonym, pochylonym i transmisyjnym, -dodatkowo zapewnienie: a) bezpłatnej i nieograniczonej aktualizacji oprogramowania, b) szkolenia z obsługi systemu mikroskopowego c) instalacji i konfiguracji systemu mikroskopowego oraz kalibracji obiektywów, d) autoryzowanego serwisu, dostępnego na terenie Europy. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Obiektyw mikroskopowy ze zmotoryzowanym zoomem, do szybkiej obserwacji wizualnej, z dużą głębią ostrości i dużą odległością roboczą od powierzchni, ograniczającą potrzebę stosowania techniki nakładania ostrości (Focus stacking): -zakres powiększenia umożliwiający poziome pole widzenia od co najmniej 45 mm do 2 mm, bez konieczności demontażu obiektywu z jego uchwytu, -odległość robocza co najmniej 135 mm dla poziomego pola widzenia od 45 mm do 6 mm, -głębia ostrości co najmniej 13 mm przy poziomym polu widzenia 15 mm, -dodatkowe adaptery muszą być podłączane w czasie krótszym niż 1 sekunda, najlepiej za pomocą połączenia magnetycznego i muszą być automatycznie rozpoznawane przez oprogramowanie: a) polaryzacja do oświetlenia pierścieniowego o odległości roboczej nie mniejszej niż 32 mm, b) zmotoryzowana głowica obrotowa umożliwiająca obserwację dowolnego punktu w zakresie 360o bez manipulowania dziełem sztuki lub koniczności przesuwania uchwytu obiektywu. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Obiektyw rewolwerowy ze zmotoryzowanym zoomem i dynamicznym systemem oświetlenia, przeznaczony do uzyskania bardzo dużego zakresu powiększenia i małej głębi ostrości, w celu precyzyjnego nakładania warstw ostrości i modularyzacji powierzchni dzieł sztuki w widoku 3D: -zakres powiększenia umożliwiający poziome pole widzenia od co najmniej 15 mm do 0,12 mm bez konieczności demontażu obiektywu z jego uchwytu -odległość robocza co najmniej 10 mm dla najmniejszego poziomego pola widzenia (0,12 mm) -głębia ostrości nie większa niż 0,002 mm dla najmniejszego poziomego pola widzenia (0,12 mm) -zintegrowane oświetlenie pierścieniowe i współosiowe z możliwością łączenia obu -dodatkowe adaptery muszą być kompatybilne z obiektywem: a) adapter do wyboru kąta padania światła dla oświetlenia koncentrycznego, b) adapter polaryzacyjny do oświetlenia pierścieniowego i koncentrycznego |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Statyw suwnicowy mostkowy XYZ zmotoryzowany i z przesuwem ręcznym, umożliwiający precyzyjny ruch nad dziełem sztuki; -cały sprzęt mikroskopowy musi być umieszczony na mostku; musi on być wystarczająco duży, aby objąć dzieło sztuki o szerokości ponad 150cm i potencjalnie nieskończonej długości, umożliwiając swobodne ustawienie go na stole lub podłodze, -pozycjonowanie obiektywu mikroskopowego mocowanego do mostku powinno być zmotoryzowane i regulowane ręcznie, tak aby można było go przesuwać w kierunku XY, -statyw powinien dodatkowo być wyposażony w zmotoryzowaną zmianę osi Z zainstalowaną na mostku o zakresie ruchu co najmniej 75 mm w krokach co 0,05 µm, umożliwiającą tworzenie obrazów z nakładaniem ostrości i modularyzację 3D dowolnego punktu pod mostkiem, -powinien być zainstalowany ręczny przesuw w płaszczyźnie XY obiektywu zamocowanego do statywu, umożliwiający szybkie ustawienie jej w dowolnym miejscu pod statywem, -ponadto, musi być zainstalowany zmotoryzowany przesuw obiektywu mikroskopu wzdłuż osi XY, w zakresie ruchu 100 mm x 100 mm, z dokładnością do 0,1 µm; umożliwi to tworzenie obrazów panoramicznych o nieograniczonej liczbie pikseli. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Komputer PC zapewniający oddzielną moc obliczeniową od jednostki sterującej mikroskopu, zoptymalizowany pod kątem systemu mikroskopu, zawierający: -procesor Intel Pentium i7 lub lepszy, -dysk twardy o pojemności 1TB SSD lub większej, -pamięć RAM 32 GB lub więcej, -dodatkowa dedykowana karta graficzna, np. NVIDIA T1000 lub lepsza, -Windows 11 Pro, 64-bitowy lub lepszy, -ekran 27 calowy 4K UHD o rozdzielczości 3840 x 2170 pikseli, -porty USB 3.0 typu A, -możliwość pracy w sieciach przewodowych i bezprzewodowych, -możliwość instalowania oprogramowania innych producentów na tej samej stacji roboczej, -możliwość zwiększania mocy obliczeniowej mikroskopu w przyszłości, poprzez modernizację samego komputera. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie: -zapisywanie obrazu w formacie JPG, TIFF i BMP, -oprogramowanie do pomiarów 2D z automatycznym liczeniem cząstek, -tworzenie obrazów multifokus i modułowa wizualizacja powierzchni w 3D poprzez nakładanie warstw ostrości, -oprogramowanie do łączenia obrazów w celu tworzenia dużych skanów panoramicznych, bez ograniczenia rozmiaru pikseli połączonego obrazu. Oprogramowanie powinno automatycznie rozpoznawać powiększenie i nakładanie się skanów dzieł sztuki oraz umożliwiać tworzenie panoramicznych interfejsów, z możliwością powiększania (zoom), gotowych do implementacji i publikacji na stronach internetowych w formacie HTML, -podział ekranu do porównywania funkcji z informacjami kalibracyjnymi na podzielonym ekranie, -poprawa jakości obrazu w technologii HDR, z możliwością wyłączenia tej funkcji w celu uzyskania surowego, nieprzetworzonego obrazu, -automatyczne wyodrębnianie i eksportowane danych do programu Microsft Excel © -bezpłatna licencja na oprogramowanie do wizualizacji pomiaru skalibrowanych obrazów mikroskopowych, którą można zainstalować na nieograniczonej liczbie dodatkowych komputerów. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Dostawa al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, Polska |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |