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Załącznik nr 1 
do Informacji o szacowaniu wartości zamówienia
Wykonawca: 
_______________
(firma)

_______________
(NIP)



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(wstępny formularz cenowy)

Dotyczy: Działania 3.2 Wyposażenie pracowni konserwatorskich i renowatorskich – wideo mikroskop cyfrowy 3D z osprzętem i akcesoriami

W ramach szacowania wartości zamówienia, Wykonawca nie musi wypełniać kolumny „Nazwa”. 

UWAGA!: 
1) W ramach szacowania wartości zamówienia, Wykonawca nie musi wypełniać kolumny „Nazwa” załącznika nr 1 do Informacji;
2) Podział na wiersze w tabeli poniżej jest dla wizualnego uporządkowania informacji. W ramach wyceny proszę wypełnić tylko wiersz Razem 
3) Planowany termin dostawy to 30 dni. W wypadku gdy Wykonawca ma zastrzeżenia do możliwości dochowania tego terminu, Zamawiający prosi o przekazanie takiej informacji. 




	
Działanie 3.2 wideo mikroskop cyfrowy 3D z osprzętem i akcesoriami


	L.p.
	Opis
	Nazwa
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena za jedn. netto PLN
	Łącznie netto PLN
	Łącznie VAT PLN
	Łącznie brutto PLN

	
	Cyfrowy wideo mikroskop – urządzenie do badania dzieł sztuki, musi być wyposażony w statyw, umożliwiający wizualizację, pomiar, modularyzacje 3D oraz skanowanie /łączenie panoramiczne dzieł sztuki, o jednym z wymiarów co najmniej 150cm, (bez ograniczenia długości drugiego z wymiarów), umieszczonych płasko na stole; 
-statyw można ustawić na stole lub podłodze,
-urządzenie można używać także „z ręki”, bez statywu,
-urządzenie powinno być wyposażone w kamerę o rozdzielczości co najmniej 5 megapikseli i przetworniku 2/3 cala umożliwiającym rozdzielczość obrazu co najmniej 2040 x 1530 pikseli
-umożliwiać płynne nagrywanie i prędkość przechwytywania obrazu z szybkością 50 klatek na sekundę,
-źródło światła: LED o barwie białej (5700K) i żywotności ponad 30 000 godzin,
-wszystkie ustawienia wykonanych zdjęć powinny być automatycznie rozpoznawane (ustawienia skali/kamery i oświetlenia) i automatycznie odtwarzane przez system,
-sterowanie urządzeniem standardowe - za pomocą myszy i klawiatury, a także za pomocą kontrolera/joysticku do obsługi głównych funkcji mikroskopu,
-urządzenie mikroskopowe powinno umożliwiać kalibrację pojedynczego obrazu z poziomym polem widzenia od co najmniej 45 mm do 0,12 mm i być dostarczone ze standardowym wzorcem kalibracji,
-urządzenie powinno umożliwiać rozbudowę systemu w przyszłości o:
a) o mniejsze lub większe zakresy powiększenia (poziome pole widzenia od nieograniczonego do 0,03 mm),
b) o przedłużenia statywu odpowiednie do konkretnych rodzajów dzieł sztuki (np. malowideł ściennych),
c) o inspekcje mikroskopowe w świetle ultrafioletowym, podczerwonym, pochylonym i transmisyjnym,
-dodatkowo zapewnienie:
a) bezpłatnej i nieograniczonej aktualizacji oprogramowania, 
b) szkolenia z obsługi systemu mikroskopowego
c) instalacji i konfiguracji systemu mikroskopowego oraz kalibracji obiektywów,
d) autoryzowanego serwisu, dostępnego na terenie Europy.
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	
	Obiektyw mikroskopowy ze zmotoryzowanym zoomem, do szybkiej obserwacji wizualnej, z dużą głębią ostrości i dużą odległością roboczą od powierzchni, ograniczającą potrzebę stosowania techniki nakładania ostrości (Focus stacking):
-zakres powiększenia umożliwiający poziome pole widzenia od co najmniej 45 mm do 2 mm, bez konieczności demontażu obiektywu z jego uchwytu,
-odległość robocza co najmniej 135 mm dla poziomego pola widzenia od 45 mm do 6 mm,
-głębia ostrości co najmniej 13 mm przy poziomym polu widzenia 15 mm,
-dodatkowe adaptery muszą być podłączane w czasie krótszym niż 1 sekunda, najlepiej za pomocą połączenia magnetycznego i muszą być automatycznie rozpoznawane przez oprogramowanie:
a) polaryzacja do oświetlenia pierścieniowego o odległości roboczej nie mniejszej niż 32 mm,
b) zmotoryzowana głowica obrotowa umożliwiająca obserwację dowolnego punktu w zakresie 360o bez manipulowania dziełem sztuki lub koniczności przesuwania uchwytu obiektywu.
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	
	Obiektyw rewolwerowy ze zmotoryzowanym zoomem i dynamicznym systemem oświetlenia, przeznaczony do uzyskania bardzo dużego zakresu powiększenia i małej głębi ostrości, w celu precyzyjnego nakładania warstw ostrości i modularyzacji powierzchni dzieł sztuki w widoku 3D:
-zakres powiększenia umożliwiający poziome pole widzenia od co najmniej 15 mm do 0,12 mm bez konieczności demontażu obiektywu z jego uchwytu
-odległość robocza co najmniej 10 mm dla najmniejszego poziomego pola widzenia (0,12 mm)
-głębia ostrości nie większa niż 0,002 mm dla najmniejszego poziomego pola widzenia (0,12 mm)
-zintegrowane oświetlenie pierścieniowe i współosiowe z możliwością łączenia obu
-dodatkowe adaptery muszą być kompatybilne z obiektywem:
a) adapter do wyboru kąta padania światła dla oświetlenia koncentrycznego,
b) adapter polaryzacyjny do oświetlenia pierścieniowego i koncentrycznego
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	
	Statyw suwnicowy mostkowy XYZ zmotoryzowany i z przesuwem ręcznym, umożliwiający precyzyjny ruch nad dziełem sztuki;
-cały sprzęt mikroskopowy musi być umieszczony na mostku; musi on być wystarczająco duży, aby objąć dzieło sztuki o szerokości ponad 150cm i potencjalnie nieskończonej długości, umożliwiając swobodne ustawienie go na stole lub podłodze,
-pozycjonowanie obiektywu mikroskopowego mocowanego do mostku powinno być zmotoryzowane i regulowane ręcznie, tak aby można było go przesuwać w kierunku XY,
-statyw powinien dodatkowo być wyposażony w zmotoryzowaną zmianę osi Z zainstalowaną na mostku o zakresie ruchu co najmniej 75 mm w krokach co 0,05 µm, umożliwiającą tworzenie obrazów z nakładaniem ostrości i modularyzację 3D dowolnego punktu pod mostkiem,
-powinien być zainstalowany ręczny przesuw w płaszczyźnie XY obiektywu zamocowanego do statywu, umożliwiający szybkie ustawienie jej w dowolnym miejscu pod statywem,
-ponadto, musi być zainstalowany zmotoryzowany przesuw obiektywu mikroskopu wzdłuż osi XY, w zakresie ruchu 100 mm x 100 mm, z dokładnością do 0,1 µm; umożliwi to tworzenie obrazów panoramicznych o nieograniczonej liczbie pikseli. 
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	
	Komputer PC zapewniający oddzielną moc obliczeniową od jednostki sterującej mikroskopu, zoptymalizowany pod kątem systemu mikroskopu, zawierający: 
-procesor Intel Pentium i7 lub lepszy,
-dysk twardy o pojemności 1TB SSD lub większej,
-pamięć RAM 32 GB lub więcej,
-dodatkowa dedykowana karta graficzna, np. NVIDIA T1000 lub lepsza,
-Windows 11 Pro, 64-bitowy lub lepszy,
-ekran 27 calowy 4K UHD o rozdzielczości 3840 x 2170 pikseli,
-porty USB 3.0 typu A,
-możliwość pracy w sieciach przewodowych i bezprzewodowych,
-możliwość instalowania oprogramowania innych producentów na tej samej stacji roboczej,
-możliwość zwiększania mocy obliczeniowej mikroskopu w przyszłości, poprzez modernizację samego komputera.
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	
	Oprogramowanie:
-zapisywanie obrazu w formacie JPG, TIFF i BMP,
-oprogramowanie do pomiarów 2D z automatycznym liczeniem cząstek,
-tworzenie obrazów multifokus i modułowa wizualizacja powierzchni w 3D poprzez nakładanie warstw ostrości,
-oprogramowanie do łączenia obrazów w celu tworzenia dużych skanów panoramicznych, bez ograniczenia rozmiaru pikseli połączonego obrazu. Oprogramowanie powinno automatycznie rozpoznawać powiększenie i nakładanie się skanów dzieł sztuki oraz umożliwiać tworzenie panoramicznych interfejsów, z możliwością powiększania (zoom), gotowych do implementacji i publikacji na stronach internetowych w formacie HTML,
-podział ekranu do porównywania funkcji z informacjami kalibracyjnymi na podzielonym ekranie,
-poprawa jakości obrazu w technologii HDR, z możliwością wyłączenia tej funkcji w celu uzyskania surowego, nieprzetworzonego obrazu,
-automatyczne wyodrębnianie i eksportowane danych do programu Microsft Excel ©
-bezpłatna licencja na oprogramowanie do wizualizacji pomiaru skalibrowanych obrazów mikroskopowych, którą można zainstalować na nieograniczonej liczbie dodatkowych komputerów.
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	
	Dostawa al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, Polska
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	Razem:
	

	
	




[bookmark: _Hlk201927388]Dotyczy projektu pn. „Apollo. Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji”.
Strona 23 z 25

image1.jpg
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez Muzeum Narodowe
na Rozwéj Cyfrowy - Polska Unig Europejska w Warszawie




