Załącznik nr 1

do Informacji o szacowaniu wartości zamówienia

Wykonawca:

_______________

(firma)

_______________

(NIP)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wstępny formularz cenowy)

Dotyczy: Działania 3.2 Wyposażenie pracowni konserwatorskich i renowatorskich w ramach projektu pn. „Apollo. Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji” – Zmotoryzowany mikroskop stereoskopowy z systemem cyfrowej dokumentacji z systemem epi fluorescencji

W ramach szacowania wartości zamówienia, Wykonawca nie musi wypełniać kolumny „Nazwa”.

UWAGA!:

- W ramach szacowania wartości zamówienia, Wykonawca nie musi wypełniać kolumny „Nazwa” załącznika nr 1 do Informacji;

- Planowany termin dostawy to 30 dni. W wypadku gdy Wykonawca ma zastrzeżenia do możliwości dochowania tego terminu, Zamawiający prosi o przekazanie takiej informacji.

| Działanie - Zmotoryzowany mikroskop stereoskopowy z systemem cyfrowej dokumentacji z systemem epi fluorescencji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena za jedn. netto PLN | Łącznie netto PLN | Łącznie VAT PLN | Łącznie brutto PLN |
| 3.3.1 | Mikroskop stereoskopowy zaopatrzony w: 1. Moduł zoom z uwzględnieniem: - apochromatycznego systemu optycznego korygowanego do nieskończoności (równoległe tory optyczne), - zmotoryzowanego mechanizmu płynnej zmiany powiększenia, - zakresem regulacji zoom od co najmniej 0,63× do 15,75×, - współczynnika zoom co najmniej 25:1, - wbudowanej regulowanej przysłony aperturowej (regulacja głębi ostrości). 2. Zmotoryzowany system regulacji ostrości (ruch w osi Z): - sterowanie zmotoryzowanymi funkcjami (w tym modułu zoom) możliwe zarówno za pomocą kontrolera z wyświetlaczem, jak i oprogramowania. 3. Obiektyw zamontowany w rewolwerze z systemem inteligentnego rozpoznawania powiększenia, zaopatrzony w tryby obserwacji: stereoskopowy i osiowy (tryb do pracy z kamerą, tworzenia obrazów o rozszerzonej głębi ostrości w oprogramowaniu). 4. Okulary 10x o polu widzenia o średnicy 22 mm, z regulacją dioptryjną. 5. Statyw z szeroką płaską podstawą, zawierający pole robocze z okrągłą płytką przedmiotową dwustronną kontrastującą czarno-białą. 6. Wyposażenie do obrazowania w epi-fluorescencji: - moduł epi-fluorescencji z możliwością montażu do 4 zestawów filtrów w zmieniaczu filtrów, - automatyczne rozpoznawanie pozycji zmieniacza filtrów, - zestaw filtrów umożliwiających obserwację w świetle wzbudzającym UV z szerokim zakresem spektralnym emisji (do autofluorescencji), - źródło światła do fluorescencji w postaci oświetlacza w technologii LED (brak konieczności oczekiwania na schłodzenie/rozgrzanie lampy, płynna regulacja natężenia, brak nagrzewania, czas życia wynoszący kilkadziesiąt tysięcy godzin świecenia). 7. Pierścieniowy oświetlacz światła białego odbitego jasnego pola w technologii LED, umożliwiający pracę w segmentach, zawierający zestaw do polaryzacji (polaryzator i analizator). 8. Dwuramienny oświetlacz światłowodowy światła białego odbitego typu „gęsie szyje” w technologii LED. 9. Badawcza kolorowa cyfrowa kamera cyfrowa o rozdzielczości maksymalnej ≥23,9 miliona pikseli (6000 x 3984 pikseli), sensor wielkoformatowy („pełna klatka”), prędkość do 66 klatek na sekundę, z doskonałym odwzorowaniem kolorów. 10. Nasadka okularowa z regulowanym rozstawem i kątem nachylenia tubusów okularowych wraz z portem foto dla kamery mikroskopowej. 11. Bezterminowa licencja na oprogramowanie pomiarowo-analityczne sterujące systemem mikroskopowym, wyposażone w moduły pozwalające w pełni zarządzać prowadzonymi obserwacjami, kontrolować wszystkie zmotoryzowane funkcje mikroskopu, i przeprowadzać rozbudowaną analizę obrazu, w tym na: - automatyczne tworzenie obrazów o rozszerzonej głębi ostrości, - tworzenie modeli 3D powierzchni, - pomiary 2D i 3D, - tworzenie obrazów o rozszerzonym zakresie dynamiki, - automatyczne rozpoznawanie ustawionego powiększenia w mikroskopie i automatyczna kalibracja długości w czasie rzeczywistym (odcinki skali, pomiary). Oprogramowanie musi umożliwiać całkowite automatyczne pobieranie obrazów i danych z mikroskopu, obrabianie ich, archiwizowanie oraz dokonywanie rozbudowanych pomiarów i analiz. 12. Komputerowa stacja robocza wraz z monitorem o dobrym odwzorowaniu kolorów, dostosowana do płynnej pracy z oprogramowaniem oraz systemem operacyjnym umożliwiającym działanie w środowisku sieciowym gdzie uwierzytelnianie oparte jest na mechanizmach Active Directory. 13. Dostawa al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, Polska 14. Szkolenie dla co najmniej 5 osób z obsługi urządzenia |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |